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心理测评系统
	[bookmark: _GoBack]1)数量：1套，测试端5个； 
2）★版本：网络版
3)网络功能：系统为网络版，医生端可支持局域网内测试端连接。医生端具有完整的系统功能，可以进行量表测试，查看测试报告，打印测试报告，进行统计分析，趋势分析，进行心理咨询记录等； 
4)医生端连接删除：服务端提供医生端连接删除功能，可对无效医生端连接进行删除，并断开医生端。（提供截图或照片等证明材料）
5)适应操作系统：支持32、64位操作系统，支持Win10，向下兼容至Win XP数据库支持： Sql server或Oracle或Mysql
6)多人测试结果同时录入功能：系统满足多人同时进行测试结果的录入，录入同时也可修改其中某个人单独的测试结果。
7)导出excel表格功能：系统可以同时导出多个病人的编号、姓名、年龄、性别、入院年份、测试状态、测试时间、测试用时、科室名称、预警结果和所测试量表的名称信息，汇总成一个表格方便医院查看。
8)量表数量：包括临床测验，焦虑和抑郁测验，心理健康测验，婚姻家庭功能测验，智力和人格测验，儿童和青少年，学习职业相关测验7大类测验，至少380个量表，既包含了医院常用的明尼苏达多相人格测验，焦虑自评量表，抑郁自评量表，韦氏智力量表，阳性症状量表(SAPS)，阴性症状量表(SANS)，又包含了其他通用量表16PF，SCL90等，系统还包含杨氏躁狂评定量表（YMRS）、攻击风险因素评估量表、自杀风险因素评估量表、治疗中需处理的不良反应量表(TESS)、护士用住院病人观察量表（NOSIE）、阳性和阴性症状量表(PANSS)、PEP3评估量表，MINI量表等。（提供PEP3评估量表及MINI各分量表的软件界面截图及报告截图）
9)包含综合生理心理社会健康评估量表（UPPSAQ-70）。
10)提供综合生理心理社会健康评估量表（UPPSAQ-70）相关证明材料如检测报告或授权文件等。
11)个性心理评估：包括能力（智力）、气质、性格、需要、动机、兴趣、价值观等内容。可用于了解个体发展的水平及不同个体的个性差异，包括艾森克人格问卷（EPQ）、卡特尔多项人格测验（16PF）、瑞文标准推理测验（SPM）、A型行为类型问卷（TABP）、霍兰德职业倾向系列问卷等。
12)健康心理评估：包括短期内个体心理的健康状态的评估，如抑郁、焦虑、人际关系敏感、孤独感、应激症状等，包括症状自评量表（SCL-90）、创伤性应激障碍检查表（PCL）、明尼苏达多相人格调查表（MMPI）、儿童自我意识量表（PHCSS）、焦虑自评量表（SAS）、抑郁自评量表（SDS）、婚姻质量问卷等。
13)精神障碍评估：包括心理和行为异常的评估，如焦虑症、抑郁症、强迫症等。有简明精神病量表（BPRS）、阳性症状量表（SAPS）、阴性症状量表（SANS）、Bech-Rafaelsen躁狂量表（BRMS）、精神病人护理观察量表（NORS）、儿童多动症行为量表等。
14)神经心理评估：可评价认知功能，如注意力、执行能力、记忆力、视觉空间能力、语言能力及情绪行为控制力等脑功能损伤或下降。包括简明精神状态量表（MMSE）、简易智力检测量表（AMTS）、画钟测验、连线测验、日常生活能力量表（ADL）等。
15)真人语音读题：专业的语音读题，语音可重复播放。
16)心理测评报告：有测试结果、详细分析和剖面图，可导出word、pdf等多种格式，支持打印，且可以批量打印。
17)测试进度保存：系统可自动保存被试者测试进度，避免电脑断电或死机后，被试者从头重新进行量表测试。
18)综合团体报告：可对团体报告多量表进行综合分析，给出统一团体报告。
19)心理危机预警：关键的心理健康测试项目，需要有危机预警功能，结论中有预警标记，数据中用颜色区分不同严重程度的病人。
20)群体危机预警报告：可以统计群体中各种症状的人群数目，自动出报告，可打印或导出到word，pdf格式。
21)咨询预约：可预约安排院内心理咨询日程，方便医生咨询工作。
22)★咨询管理：有初诊接待记录表、咨询记录表、结案表等，可记录完整心理咨询过程，能生成心理咨询记录报告；支持批量打印和导出。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。
23)心理档案管理：可查询个体做过的量表结论，也可查询某个量表所测的人。
24)统计分析：可统计某个量表所有被测者的基本统计量，可生成柱状图；统计分析报告可打印，可导出；可导出所有测试结果、原始数据到excel表格。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。
25)团体报告：可根据多个单人分析报告情况汇总自动生成团体心理分析报告，分析测试团体整体的心理状况，报告中包含多种统计报表。
26)★趋势分析：一个测试者多次重测一个量表后，可生成走势图；支持多因子同时分析，一图多线。趋势分析报告可打印和导出。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。
27)分级管理自定义：系统须分级来管理测试者，至少分三级；病人可归属到具体医生。
28)人员信息自定义：管理员和被测试者的信息可自定义扩展，至少可扩展4种信息。
29)数据查找筛选：可以按分级管理定义的级别快速查询，可按当日、本周、本月、本年、姓名快速查询，可以多条件的组合查询。
30)★量表设置：可修改量表显示名称，所有量表均可打印成纸质量表。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。
31)原始数据导入：可导入原始作答数据，系统自动分析生成测试报告。
32)总体报告：可将某个测试者测过量表测试结果组成一个总体报告，可自主选择量表；总体报告可打印和导出。
33)★套餐测试：可多个量表组成套餐测试，套餐设置数目不受限制。须提供由具有检验检测机构资质的机构出具的有效合格检验检测报告复印件进行佐证，检测报告上须体现“CMA” 标志。
34)拼音检索：支持测试者姓名首字母检索数据；支持量表名称首字母检索量表。
35)数据分页：系统数据支持分页功能，避免数据加载过慢。
36)条目显示：单条目显示，做好一题自动跳转，且可以返回重做。
37)常用量表：可自定义最常使用的量表到“常用量表”类中；能根据使用频次智能显示常用量表，直接从常用量表中测试和查询数据。
38)报告大小：至少支持A5、A4和16K三种纸张的报告，可选择。
39)自动签名：可以设置测试报告自动签名。
40)修改测试报告：可手动修改测试报告，并自动保存到数据库中。
41)数据安全：可自动备份，可一键恢复数据。
42)皮肤功能：可自定义更改系统皮肤配色。
43)脑电设备可采集脑电，血氧等信息。
44)★提供生产厂家的心理测量软件网络版的著作权。
45)提供生产厂家的心理测量软件网络版的检测报告。检测报告须带“CMA”标志。
46)软件检测报告须体现投标产品为网络版产品，cs架构需体现服务器端和客户端，体现测试网络环境。
47)依据“GB/T22239-2019 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》第三级安全通用要求”中“8.1.4 安全计算环境”标准，满足医院信息安全相关要求，并提供相关证明材料。
48)对系统相关敏感信息进行脱敏处理，并提供相关方案及数据截图。
49）提供应用单位应用良好证明文件复印件至少5份，文件须含应用单位公章。
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	团体生物反馈
	1、适用范围：精神心理疾病的生物反馈治疗。
2、无临床禁忌症，适用广泛患者群体，降低临床使用限制（要求提供说明书或第三方材料证明）。
3、设备需通过食品药品监督管理局检验，无食品药品监督管理部门不良事件处理记录。
4、★同时对≥4人进行数据采集、分析、处理与交换。可同时同步采集包括但不限于EEG、HRV及肌电EMG信号，实时反应心理与身体的压力与放松情况，亦可进行生物反馈训练。
5、与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。
6、实时监测患者包括但不限于脑电、肌电、心率等信号，并可将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合直观反映患者身心脑状态（提供相关证明材料）。
7、可提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。
8、支持团体训练：可提供团队合作、团队竞争、个人放松、个人专注训练。
9、具备视听整合连续测试功能：可用于ADHD的亚型区分及评估，并可结合生物反馈训练，实现诊疗一体化。
10、数据传输要求：无线传输，信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率＜5% 。
11、AD采样位数≥24bit。
12、脑电采样率≥2000Hz。
13、脑电采集共模抑制比：各通道≥90dB（提供相关证明材料）。
14、脑电采集噪声电平：≤2.5μV（提供相关证明材料）。
15、肌电（测量范围：1～5000μv），分辨率：≤2μv，系统噪声：≤1μv。
16、脉搏速率：测量范围应不窄于50bpm～200bpm（提供相关证明材料）。
17、患者信息录入方式包括不限于手动输入、人脸识别等，以提高工作效率。
★配置要求： 
1、信号采集器（放大器）：≥4个；
2、专业台车：1套，要求具备储运、充电、存放信号采集器、灵活移动等功能；
3、显示系统：≥100寸；
4、治疗椅：≥4把。
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	沙盘治疗仪
	1.沙具：包含人物、动物、植物、建筑、生活用品、交通工具、食物、石头、贝壳、自然物质等类别，≥2000个。材质优，陶瓷、树脂、木质、塑料、橡胶等。
2.沙盘：无结松木材质，外侧原木色，内侧环保漆；标准沙盘尺寸：长72cm，宽57cm，高7cm，误差小于1cm。团体沙盘尺寸：长120cm，宽80cm，高10cm，误差小于1cm。1个标准沙盘。
3.沙盘支架：实木材质，高≥68cm。
4.陈列柜：松木材质，开放式九层设计，五大层四小层，环保清漆；尺寸：高160cm，宽80cm，深33cm，误差小于5cm。
5.专用沙：40-60目，颗粒细腻，大小均匀，≥30公斤。
6.沙具框：优质塑料，尺寸：长35cm，宽27cm，深10cm，误差小于5cm。
7.具有沙盘治疗管理软件著作权登记证书
8.具有沙具动植物、建筑、人物等类沙具甲醛含量检测报告
9.具有沙盘陈列架甲醛含量检测报告
10沙盘治疗管理软件系统V5.0一套
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	多导睡眠呼吸监测仪
	多导睡眠呼吸监测仪技术参数
1 硬件系统
1.1 满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研教学需要，产品注册证需明确为“多导睡眠呼吸监测仪”类产品。
*1.2 通道数 ≥35导联。
*1.3可监测信号：高频信号5导联、体位、呼吸机输出参数（14导联）、CPAP压力监测、舒张压（心电接法时可获取）、收缩压（心电接法时可获取）、独立热敏式口鼻气流、独立压力式鼻气流、血氧饱和度、脉率、脉搏波、体积描记式胸部呼吸运动、体积描记式腹部呼吸运动、压力式鼾声、非内置的独立麦克风式鼾声传感器、压力式鼾声传感器
1.4 共模抑制比 ≥80dB，输入阻抗≥10MΩ，采样频率≥2000HZ，实际存储率≥500HZ
1.5 采样精度≥24bit
1.6 整机便携式设计，主机、采集盒可佩戴于患者身上使用；主机小巧轻便，内置存储卡。
1.7 主机采用AA电池或镍氢充电电池供电，避免专用充电电池长期使用带来的容量降低，影响监测时长问题。
1.8 采集盒采用模块化插拔设计，具备国际标准高频信号导联线孔位，所有孔位可自定义导联点位。
1.9 高频信号导联线采用非集成导联线的统一标准插口，便于发生损坏后的单个维修更换配件，降低维修成本。
1.10 用于移动式监测，所有数据无线传输至平板电脑并实时显示，可满足不同的临床需求
1.11 支持有线与无线（蓝牙、SD卡、WiFi）数据传输，内置高速SD存储卡，并可实现信号中断恢复后连续记录，保证数据安全。
1.12  SD卡存储空间达到上限后无需手动删除内存，设备可自动循环覆盖最早的记录数据，减轻临床工作。

2 软件系统
*2.1 分析软件集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放账号。
*2.2 具备专用APP通过蓝牙与iPad相连接实现信号的实时无线传输，实现了更加人性化的人机交互方式，可以避免受限于计算机、显示器等床旁设备，医护人员可在门外通过平板电脑查看患者实时动态波形。
2.3 具有人性化通道状态提醒功能，在APP中可显示所有导联连接是否存在异常，并通过图形标注对应点位位置，帮助临床更为高效的进行导联安装及检查.
*2.4 连接导联时可在床旁通过iPad 移动终端APP实时显示阻抗数值大小显示，并通过颜色展示阻抗大小，无需对讲功能，减少人力成本。
2.5 用户可自定义选择智能APP需要显示波形信号，并可在软件中快速查看所有通道的实时波形，实时波形显示页面共分为6个页面。每个页面可显示6个波形，共可显示36个实时波形信号，更加方便的获取病人的实时睡眠状况
2.6 PC分析软件符合AASM标准，可实现睡眠呼吸监测，多发小睡实验、分夜睡眠数据等多层次应用
2.7 分析软件具有全中文操作界面，可生成全中文分析报告，方便临床进行报告分析及制定治疗方案
2.8 同时具备AHI和RDI（包括AHI、RERA和气流受限等不确定呼吸事件）指标
2.9 高频信号（如：EEG，ECG，EMG，EOG）与低频信号（如血氧、鼻气流、体位、腿动等）可自定义信号采样率并同屏显示，便于医生直观的进行睡眠分析
2.10 可对不同信号自定义设置高通滤波、低通滤波、工作频率，帮助临床滤除噪声干扰，获取更加准确的信号
2.11 配有高性能电极和呼吸努力度传感器，胸、腹传感器采用体积描记式传感器，能准确监测胸腹运动的细小变化。
2.12 软件可以色标标记睡眠各期纺锤波Spindles，K复合波，Delta波，REM期的反相眼球运动等，医生可自由定义分析标准为医生进行睡眠分析提供帮助
2.13 专业PSG多导睡眠采集分析软件包括：睡眠分期、微觉醒事件、周期性腿动、呼吸事件、心律失常、ST段、心率变异性、氧减事件、心血管事件、睡眠微结构、体位、鼾声事件等事件分析，可全面的掌握病人整晚夜间睡眠状况
2.14 自定义腿动事件分析设置包括：灵敏度、单次腿动最短持续时间、单次腿动最长持续时间、PLMS最短时间间隔、PLMS最长时间间隔和PLMS所含最少腿动次数，全面帮助临床进行腿动事件分析
2.15 ECG专业心电分析功能，可完成心电数据统计及分析，包含QRS复合波的分类、心率失常的检测和分类、呼吸暂停和低通气发生时的心率失常事件统计、ST段和正常R-R间期趋势图、心率变异性分析等，可自定义设置心电事件分析包含：心动过速阈值、心动过缓阈值、宽复合波心电过速阈值、窄复合波心电过速阈值的参数，为临床全面准确分析心电事件提供重要依据
2.16 可生成夜间血压趋势图，并出具舒张压、收缩压的报告，包括最大值、最小值和平均值。
2.17 可自定义标记事件标签及颜色，便于临床观察及分析
*2.18 分析软件内置远程无线呼吸机压力滴定界面，选配全模式滴定呼吸机，同时具备CPAP、AutoCPAP、S、AutoS、T、S/T模式和目标潮气量功能。
*2.19呼吸机通过wifi连接电脑，并在采集软件中同时控制11个的呼吸机参数（CPAP、IPAP、EPAP、I SENSE、E SENSE、Rise Time、RR、E\I、Ti min/Ti max、VT、leak），并在采集软件中实时显示3个呼吸机波形变化，通过潮气量、吸气时间、触发灵敏度等高级设置，可轻松应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗。 
2.20 可帮助临床进行多发小睡实验（MSLT），方便临床掌握病人夜间觉醒状态
2.21 采集时病人发生异常情况，如血氧过低、脉率异常等可声光报警，临床可及时获取病人在监测时的突发情况。
2.22 可自由定义患者报告，包括报告语言、样式、不同事件分析、趋势图、抬头等，方便临床进行睡眠报告解读分析
2.23 配套软件基于Windows 平台，具备 EDF数据传输包、可生产PDF报告文件和WORD报告文件，报告内容可根据临床要求自定义编辑
*2.24  监测软件的云平台功能可实现上级医院账号对应多家下级医院账号，满足分级诊疗需要。上级医院可获取下级医院主动传输的睡眠监测原始数据波形，并在加以分析后将分析结果会传给对应的下级医院，满足院间分级诊疗需要。通过云平台传输的数据可保存在电脑本地，也可在云端服务器保存半年，便于回顾总结。
3.配置要求
睡眠分析软件1套、睡眠监测主机1台、心电组件采集盒1个、心电电极线5条、一次性电极50片、胸腹呼吸导联线1条、胸腹呼吸运动绑带2条、麦克式鼾声传感器1个、热敏式口鼻气流传感器1个、血氧传感器1条、CPAP压力滴定管1条、鼻气流管1条、数据存储卡1张、主机固定带1个、固定肩带1个、便携包1个。
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